# Г. М е й е р

## ЗВУКОВОЙ ГЕНЕРАТОР

Звуковой генератор вырабатывает сигналы синусоидальной формы (с очень малым — меньше 0,05% — коэффициентом гармоник) и прямоугольной — меандр (с высокой спектральной составляющей — до 50 МГц). Генератор работает в диапазоне частот от 1 Гц до 100 кГц, разделенном на пять поддиапазонов: 1 — 10, 10 — 100, 100 — 1000 Гц; 1 — 10, 10 — 100 кГц. Максимальная амплитуда синусоидального сигнала на выходе — 3 В, прямоугольного — 2,5 В. Амплитуду сигналов можно регулировать ступенями и плавно. Регуляторы амплитуды каждого вида сигнала — раздельные.

Выходной аттенюатор синусоидального сигнала позволяет уменьшать амплитуду в 3, 10, 30, 100, 300, 1000 и 3000 раз, а аттенюатор прямоугольного сигнала — в 5, 50 и 500 раз.

Точность амплитуды синусоидального сигнала на выходе при переключении поддиапазонов и в пределах поддиапазона не хуже ±0,5 дБ.

В генераторе предусмотрено кратковременное выключение сигнала. Это бывает необходимо, например, для того, чтобы убедиться в преобладании сигнала над шумами в исследуемом устройстве или для отметок при записи на магнитную ленту. В момент выключения сигнала звуковой генератор вырабатывает помеху с уровнем не более — 90 дБ.

Номинальное сопротивление нагрузки генератора (канал синусоидального сигнала) 600 Ом.

Частота звукового генератора контролируется встроенным электронным частотомером с линейной шкалой. Грубый переключатель шкал частотомера сопряжен с переключателем поддиапазонов звукового генератора. Частотомер может работать и автономно (есть вход внешнего сигнала). При этом амплитуда сигнала, подаваемого на частотомер, должна быть в пределах 0,4 — 40 В.

Имеющийся в звуковом генераторе вольтметр подключен к аттенюатору синусоидального сигнала (выход 30 мВ). Таким образом, всякая перегрузка генератора при напряжении, большем 30 мВ, а также короткие замыкания на выходе регистрируются вольтметром. Это особенно удобно при настройке последовательных резонансных контуров.

Вольтметром можно пользоваться и для измерений внешних сигналов. Для этого он имеет гнездо внешнего входа и переключатель пределов 0,03; 0,1; 0,3; 3 и 10 В. Гнездо входа вольтметра — стандартное магнитофонное, стерео. Для удобства работы с вольтметром при налаживании стереофонической аппаратуры в приборе предусмотрен переключатель каналов.

Нелинейные искажения, показания частотомера и вольтметра на поддиапазоне 1 — 10 Гц не гарантируются. На всех остальных поддиапазонах точность не хуже ±5%.

Звуковой генератор снабжен встроенным контрольным усилителем. Это дает возможность прослушать, например, дикторский текст тестов ЛИР-Ч, ЛИБ-Ч при проверке частотной характеристики магнитофонов, не имеющих своего усилителя. Через регулятор громкости контрольный усилитель подключен к вольтметру. С помощью встроенного усилителя можно на слух оценить характер шумов исследуемых устройств, а также испытать громкоговорители. Выходная мощность контрольного усилителя 25 Вт на нагрузке 4 Ом.

Для удобства осциллографических измерений звуковой генератор имеет гнездо для синхронизации осциллографов с постоянной амплитудой около трех вольт.

Габариты звукового генератора 290Х130Х Х230 мм.

Функциональная схема звукового генератора изображена на рис. 1.

Сигнал с генератора 1 синусоидального сигнала через контакты переключателя ВЗ кратковременного выключения сигнала и плавный регулятор R43 амплитуды поступает на вход эмнттерного повторителя 2, а с него через ступенчатый аттенюатор 3 — на выход. К выходу «30 мВ» аттенюатора 3 подключен вольтметр 4. Режим работы вольтметра выбирают переключателем В7.

В режиме внешних измерений сигнал через переключатель В6 поступает через эмиттерный повторитель 6 на входной делитель 5, а с него — на вольтметр.

На генератор 7 прямоугольных импульсов сигнал подается с задающего генератора 1. Амплитуду прямоугольного напряжения регулируют ступенчатым аттенюатором 8.

Частотомер 9 может работать, как указывалось выше, в режиме внутренних или внешних измерений.

Контрольный усилитель 10 через регулятор громкости R134 подключен к вольтметру.

Принципиальная схема генератора синусоидального сигнала изображена на рис. 2.

Задающий генератор выполнен по схеме усилителя (на транзисторах TI — T5), охваченного положительной обратной связью через мост Вина. Нелинейные искажения такого генератора зависят от попарной точности элементов моста. Поэтому-то параллельно основным конденсаторам моста (С1, С2, С4, С6, С8, С10, СП, С13, С15, СП) включены подборочные конденсаторы малой емкости.

Наиболее «капризной» деталью в мосте Вина является переменный сдвоенный резистор. Он должен иметь логарифмическую зависимость сопротивления от угла поворота и разброса сопротивлений обеих частей от угла поворота движка не должно быть. Кроме того, плохие контакты создают при вращении нежелательные явления.

Рис. 1. Функциональная схема звукового генератора:

1 — генератор синусоидального сигнала; 2 — эмиттерный повторитель; 3 — ступенчатый аттенюатор; 4 — вольтметр: 5 — входной делитель; 6 — эмиттернын повторитель; 7 — генератор прямоугольных импульсов; 8 — ступенчатый аттенюатор; 9 — частотомер; 10 — контрольный усилитель

Автор отказался от переменного резистора, заменив его ступенчатым переключателем. Шкала переключателя в каждом частотном поддиапазоне имеет отметки 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Для получения промежуточных значений частот предусмотрен сдвоенный резистор R12R24, выведенный на лицевую панель под отвертку, который используется только тогда, когда в этом есть необходимость.

#### Рис. 2. Принципиальная схема генератора синусоидального сигнала

В задающем генераторе усилительные каскады собраны на транзисторах Т2 и Т4. Остальные каскады (на транзисторах 77, ТЗ, Т5) — эмиттерные повторители. Рабочая точка усилителя (чуть выше порога устойчивой генерации) устанавливается подстроечным резистором R40. В качестве стабилизатора амплитуды выходного сигнала используется нелинейный элемент (лампы накаливания Л1 пЛ2).

С выхода задающего генератора (эмиттер транзистора Т5) синусоидальный сигнал поступает на генератор прямоугольных импульсов, а через конденсатор С26 в частотомер и на кнопку ВЗ кратковременного выключения сигнала, а также на выход «Синх. осциллографа».

С плавного регулятора амплитуды через эмиттерные повторители на транзисторах Т6, Т7 сигнал подается на выходной аттенюатор, собранный на резисторах R49 — R56.

Несколько повышенное напряжение питания (40 В) выбрано из соображений получения малого коэффициента гармоник.

Принципиальная схема частотомера приведена на рис. 3. Он выполнен на транзисторах Т8 — Т14.

Чтобы частотомер не влиял на работу звукового генератора, не увеличивал коэффициент гармоник последнего, первые два транзистора включены по схеме эмиттерного повторителя.

На транзисторе Т10 собран усилитель-ограничитель. Импульсы с него управляют триггером Шмитта (транзисторы T11, Т12). Сигнал последнего дифференцируется цепочкой C35R71 и включает ждущий мультивибратор (транзисторы Т13, Т14), который на каждом из поддиапазонов генерирует импульс определенной длительности. Так как частота, подаваемая на вход частотомера, меняется, а длительность импульса ждущего мультивибратора остается неизменной, то меняется скважность импульсов, поступающих на измерительный прибор ИП1. Прибор ИП1, проградуиро-ванный по частоте, измеряет постоянную составляющую, которая зависит от скважности импульсов.

На рис. 4 показана принципиальная схема генератора прямоугольных импульсов. Задающим генератором для него является звуковой генератор.

Первые два каскада (транзисторы 775, 776) — эмиттерные повторители. На транзисторах 777, Т18 собраны усилители-ограничители синусоидального сигнала. Импульсы с коллектора транзистора Т18 управляют работой триггера (779, Т20). Переход триггера из одного устойчивого состояния в другое происходит в момент прохождения входного синусоидального сигнала через нуль. На транзисторе Т21 собран формирователь прямоугольных импульсов.

Через эмиттерный повторитель (транзистор Т22) меандр подается на выходной делитель (см. рис. 5).

Подстроечным резистором R87 при налаживании, добиваются симметрии выходных импульсов.

#### Рис. 3. Принципиальная схема частотомера

Рис. 4. Принципиальная схема генератора прямоугольных импульсов

Принципиальная схема вольтметра изображена на рис. 5. Первые два транзистора (Т23, Т24) включены по схеме эмиттерного повторителя. Они используются только в режиме внешних измерений. Входной сигнал через резисторы подгонки шкал и резистнвно-емкостный делитель — переключатель пределов измерений подается на базу транзистора Т25.

На транзисторах Т25 — Т28 выполнены усилительные каскады. С выхода последнего измеряемый сигнал подается на выпрямитель (диоды Д12, Д13), а затем на измерительный прибор ИП2. Так как он работает на уровне около 5 В, шкала прибора достаточно линейна.

С резистора R134 («Громкость») сигнал поступает на контрольный усилитель.

Принципиальная схема контрольного усилителя показана на рис. 6. Он собран на транзисторах ТЗО — Т36. Предварительный усилитель выполнен на транзисторах ТЗО, Т31. Фазоинверсный каскад собран на транзисторе Т32. Сигнал с него поступает на выходной усилитель (транзисторы ТЗЗ — Т36). Усилитель охвачен отрицательной обратной связью через резисторы R175, R176. Начальный ток транзисторов выходного каскада устанавливают подстроечным резистором R158. Плечи усилителя симметрируют другим подстроечным резистором R165 Чувствительность усилителя можно регулировать резистором R175.

#### Рис. 5. Принципиальная схема вольтметра

На рис. 7 показана принципиальная схема блока питания. Напряжение 40 В стабилизировано.

Стабилизатор собран на транзисторах Т37 — Т39.

Питание на контрольный усилитель подается с отдельной обмотки трансформатора Tpl.

Конструкция и детали. Звуковой генератор собран в металлическом прямоугольном корпусе. Фотография передней панели приведена на рис. 8. Внутренний вид прибора показан на рис. 9.

Рис. 6. Принципиальная схема контрольного усилителя

Трансформатор собран на магнитоироводе ШЛ16X35 (толщина ленты 0,35 мм). Первичная обмотка содержит 1440 витков провода ПЭВ-1 0,31 Вторичные обмотки содержат 130+130 витков провода ПЭЛ 0,51 и 290 витков провода ПЭЛ 0,64. Экранная обмотка содержит один слой провода ПЭВ-1 0,31.

Транзистор Т7 установлен на небольшом радиаторе.

Рис. 7. Принципиальная схема блока питания

Рис. 8. Внешний вид прибора

Рис. 9. Внутренний вид прибора

Разброс между нарами конденсаторов в мосте Вина не должен превышать 2%. Этого добиваются параллельным включением дополнительных конденсаторов. Резисторы подбираются с точностью 1%.

Звуковой генератор налаживают по общепринятым методикам, неоднократно опубликованным в любительской радиотехнической литературе.

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat